| Фактична адреса: вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057 Місцезнаходження: вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А, м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103 тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56) E-mail: info@igar.ua |  | Business address: 20, METALISTIV Str.,KYIV, 03057, UKRAINE Registered address: 18-A, Mykhailo Boychuk Str., KYIV, 01103, UKRAINE phone/fax 380-44-585-34-55 380-44-585-34-56 E-mail: info@igar.ua |
| --- | --- | --- |

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Лютий 2022

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

Місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності): Wuxi Exanovo Medical Instrument Co.,

Ltd. No.42 Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi City, 214194 Jiangsu China

Продукція:  	 Вимірювач артеріального тиску механічний зі стетоскопом торгової марки IGAR

Партія №:  	 202201

Кількість:	6 000 штук

Цим підтверджується, що для кожної партії вказаних вище приладів було проведено перевірку перед відправкою та видано Сертифікат аналізу, який підтверджує якість продукції в партії.

Ми гарантуємо, що після нашої перевірки шляхом випадкового відбору, дана партія продукції відповідає вимогам виробництва за системою управління якістю відповідно до ДСТУ EN ISO 13485 та є відповідно кваліфікованою.

Лютий 2022

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Продукція:  	 Вимірювач артеріального тиску механічний зі стетоскопом торгової марки IGAR

Партія №:  	  202201

Кількість:	  6 000  штук

Виготовлено:    2022.02

Кількість зразків, обраних вибіркою для інспекції： 200 шт

| No. | Аспект перевірки | Одиниця виміру | Результат випробування | Висновок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металевий корпус має бути міцним з щільним з'єднанням кожної частини. |  | так | відповідає |
| 2 | Скло манометра має бути чистим, прозорим, без явних дефектів. |  | так | відповідає |
| 3 | Прийнята шкала градуювання: мм рт. ст., Мінімальний крок вимірювання - 2 мм рт. ст. |  | так | відповідає |
| 4 | Початкова позиція стрілки манометра має бути на відмітці «0». | мм рт.ст. | так | відповідає |
| 5 | Дозволенe відхилення результатів вимірювання ±3.75 мм рт.ст | мм рт.ст. | максимальна похибка <1.22 мм рт.ст. | відповідає |
| 6 | Прилад повинен мати гарні показники герметичності. Після прикріплення манжети і накачування тиску до відмітки 285 мм рт.ст., при утриманні такого показника тиску протягом 2 хвилин, спостереження з 3-ї хвилини показують зниження тиску не більше ніж на 0.5 за 1 хвилину. | мм рт.ст. | <0.2 мм рт.ст. | відповідає |
| 7 | Гумові частини: 1.Колір груші, балону і трубок мають бути однаковими. 2.Товщина балону (доросла манжета) має бути 220мм±4 | мм | 1. відповідає 2. 219-222мм | відповідає |
| 8 | Хід стрілки має бути гладким без відмов і зупинок. |  | так | відповідає |
| 9 | Тривалість тесту на випробування шкали 0-300 мм рт.ст. накачуванням повітря 15 000 разів |  | кваліфіковано | відповідає |
|  | Відповідно до стандарту GB3053-1993, ця партія вимірювачів артеріального тиску механічних зі стетоскопом торгової марки IGAR є відповідно кваліфікованою. |

Висновок: Вищенаведені результати відповідають вимогам відповідних норм та стандартів щодо вимірювачів артеріального тиску механічних зі стетоскопом торгової марки IGAR.

Система управляння якістю компанії  «ІГАР» відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13485.

Декларація №31-08/2018-IGAR від "18" січня 2022 року (редакція 6) про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів.

Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.